厦门环境保护机动车污染控制技术中心

新增排放设备配套的气路改造需求

（技术方案）

厦门环境保护机动车污染控制技术中心（以下简称污控中心）重型试验室排放分析室3（ER3）和轻型试验室排放分析室1（ER1）各增加1套排放分析系统。为了满足分析仪的正常使用，需要提供相应的工作气体和标准气体（详细的气体清单如表1所示）。因此需要在原有的气体管路上进行以下三方面的改造：

表1 气体明细

| 序号 | 组份名称 | 浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N2 | 99.999% | ER3工作气（标气间现有管路编号52） |
| 2 | O2 | 99.990% | ER3工作气（标气间现有管路编号51） |
| 3 | O2/N2 | 21% | ER3工作气（标气间现有管路编号50） |
| 4 | H2/He | 40% | ER3工作气（标气间现有管路编号1） |
| 5 | CO(L)/N2 | 500ppm | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号27） |
| 6 | CO2/N2 | 3% | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号36） |
| 7 | C3H8/Air | 500ppm | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号33） |
| 8 | CH4/Air | 1000ppmc | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号32） |
| 9 | NOx/N2 | 500ppm | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号31） |
| 10 | CO2/N2 | 1% | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号37） |
| 11 | N2O/N2 | 80ppm | ER1和ER3稀采分析仪（标气间没有，需新增） |
| 12 | CO(L)/N2 | 9ppm | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号5） |
| 13 | C3H8/Air | 9ppm | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号15） |
| 14 | CH4/Air | 30ppmc | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号8） |
| 15 | NOx/N2 | 9ppm | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号24） |
| 16 | N2O/N2 | 9ppm | ER1和ER3稀采分析仪（标气间没有，需新增） |
| 17 | C2H6/Air | 50ppmC2 | ER3稀采分析仪（标气间现有管路编号29路） |
| 18 | CO2/N2 | 16% | ER3直采分析仪（标气间现有管路编号38路） |
| 19 | NOx/N2 | 900ppm | ER3直采分析仪（标气间现有管路编号42路） |
| 20 | CO(L)/N2 | 500ppm | ER3直采分析仪（标气间现有管路编号28路） |
| 21 | C3H8/Air | 500ppm | ER3直采分析仪（标气间现有管路编号35路） |
| 22 | NOx/N2 | 100ppm | ER3直采分析仪（标气间现有管路编号39路） |

ER1

ER1

ER4

ER4

ER2

ER2

ER3

ER3

分析仪

分析仪

分析仪

分析仪

分析仪

分析仪

新增分

析仪

对于低浓度气体，二级调压柜有备用三通阀门和快接插口

现场

取气

现场

取气

现场

取气

现场

取气

二级

调压柜

二级

调压柜

二级

调压柜

二级

调压柜

二级

调压柜

二级

调压柜

②红色和绿色箭头：共20路气体将从原有不锈钢管路中截取，（除序号11和16外的管路）

标气间

- 黄色箭头新增加2路标气

- 黄色箭头新增加2路标气

- 50升工作气控制面板升级

图1 气体管路

注：蓝色表示现有管路，红色和绿色表示在现有的管路中进行改造，黄色箭头表示新增管路。

- 新增两路气体管路，如图1黄色箭头线路所示。

根据表1和图1，底色为黄色的序号11和16两路N2O气体是需要在标气间新增气瓶和管路。并将两路新增管路引到ER1和ER3两个试验室。考虑到该气体浓度较低，并且管路太长，所以在ER1和ER3的二级调压柜各增加2个三通阀门和2个快接插头，标气除了可以从标气间引入外，还可直接在排放分析室现场取气。以防气体从标气间引入时，气体的不确定度变化过大，导致气体无法使用。

- 对现有20路气体管路改造升级

根据表1和图1所示，底色为绿色的序号1-10和17-22等16气体改造是直接从重型ER4中现有的不锈钢管路截断，接入三通接头引到新增的ER3里面；

根据表1和图1所示，底色为红色的序号12-15等4路气体是从轻型ER2的4条不锈钢管路截断，接入三通接头引到新增的ER3里面。同样考虑到序号12-15等4路气体浓度较低，并且管路太长，所以在ER3的二级调压柜增加4个三通阀门和4个快接插头，标气除了可以从标气间引入外，还可直接在排放分析室现场取气。以防气体从标气间引入时，气体的不确定度变化过大，导致气体无法使用。

- 对现有4种工作气体，一级调压控制面板改造升级

根据图1所示，需要对现有的4种工作气（氢氦混合气、合成空气、纯氧气、纯氮气）的一级调压控制面板进行升级改造（总共7个控制面板）。使之能到达接入50升气瓶的要求，在200bar的高压工作状态下，控制面板的阀门要具有良好的可靠性、耐久性和防火性能。并且能够实现半自动切换的功能。